OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNO SPETTROMETRO DI RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE NMR AD ALTO CAMPO CON SONDA AD ALTA SENSIBILITÀ- CIG: 814354169F – Risposte ai chiarimenti (II)

II^ risposta ai chiarimenti.

A seguito di quesiti posti dagli operatori economici interessati alla procedura in oggetto, sentiti il Referente tecnico e il Responsabile Unico del Procedimento, si rendono disponibili a tutti i potenziali concorrenti i seguenti chiarimenti.

| N° | DOMANDA | RISPOSTA |
| --- | --- | --- |
| 1 | In merito al canale aggiuntivo della consolle: si richiede di confermare che non verrà attribuito alcun punto nel caso venga proposta una configurazione a due canali (più uno per il lock) ed un doppio ricevitore. Il punteggio premiale verrà attribuito solamente nel caso di una proposta di configurazione che comprenda tre canali (più uno per il lock) ed un doppio ricevitore. | Si conferma che il punteggio premiale verrà attribuito se la configurazione hardware della consolle comprende TRE canali di trasmissione, oltre a quello di LOCK |
| 2 | In merito al probe aggiuntivo non sono state specificate caratteristiche tecniche. Si ritiene pertanto che si debba considerare minima ed adeguata la fornitura di un probe per analisi allo stato liquido standard con capacità di auto tuning e matching, multinucleare (nuclei 1H, 19F, e quelli almeno compresi nell’ intervallo 15N-31P), dotato di gradienti e con le seguenti sensibilità: 1H non inferiore 960:1 (EB 0,1%, singola scansione); 13C non inferiore 360:1 (EB10%, singola scansione); 13C non inferiore 330:1 (ASTM, singola scansione); 19F non inferiore 850:1 (0.05% TFT, singola scansione) Si prega di confermare. | La tipologia del probe aggiuntivo offerto è a scelta dell’azienda. Se il probe aggiuntivo proposto è di tipo duale, i nuclei richiesti sono 1H e 19F per la sezione ad alta frequenza, e i nuclei compresi almeno nell’intervallo 15N-31P nella sezione a bassa frequenza. Se il probe aggiuntivo proposto è di tipo a tripla risonanza sono richiesti almeno i tre nuclei 1H,13C e 15N. Le dotazioni richieste sono quelle di auto tuning, automatching e gradienti lungo l’asse Z. Le prestazioni in termini di sensibilità (rapporto segnale/rumore) dipendono dalla tipologia proposta. in caso di probe duale H/F e 15N/P31: Sensibilità 1H su standard etilbenzene 0.1%: minimo 900:1 Sensibilità 13C su standard ASTM minimo 300:1 Sensibilità 19F su standard TFT minimo 800:1 In caso il probe proposto sia di tipo indiretto duale o indiretto a tripla risonanza: sensibilità 1H su standard etilbenzene 0.1%: minimo 1100:1 |

La Responsabile del procedimento amministrativo

f.to Dott.ssa Erika Ercolani

Pubblicato sul profilo del committente il 19.02.2020